## Slide 1
第六章 色谱分析导论

## Slide 2
5.0
第一节 色谱法概述
第二节、色谱分析有关的术语
第三节、色谱理论
第六章 色谱分析导论

## Slide 3
一、色谱法的发展历史
二、色谱法的分类
三、色谱法的共性
色谱法是一种物理化学的分离分析方法，它是利用样品中各种组分在固定相和流动相中受到作用力的不同，将待测样品中的各组分进行分离，然后顺序检测各组分的含量。
第一节 色谱法概述

## Slide 4
色谱法是俄国植物学家茨维特(Michael Tswett)创立的。1906年，Tswett在研究植物叶的色素成分时，将植物叶片的石油醚萃取液倒入装有碳酸钙的直立玻璃管中，然后加石油醚使其自由流下，色素中各组分相互分离，在碳酸钙柱内形成不同颜色的谱带：依次为黄绿色层(叶绿素B)、绿色层(叶绿素A)、黄色层(叶黄素)、黄色层(胡萝卜素)。由于不同谱带有不同颜色，故这种分离方法称为色谱法或色层法。
一、色谱法的发展历史

## Slide 5
虽然现在主要用于无色物质的分离，但仍沿用色谱这个名称。
按现代色谱学术语：实验中，相对于石油醚而固定不动的碳酸钙称为固定相，
装有固定相的管子称为色谱柱，
冲洗过程称为洗脱，
用于洗脱的溶液称为流动相，
得到的图谱称为色谱图。
色谱法的发展历史

## Slide 6
直到1941年Martin和Synge用硅胶作固定相，用氯仿作流动相，将各氨基酸的组分分开，才引起化学家的重视。 他们两人还于1944年，用滤纸代替硅胶，用有机溶剂成功的分离了氨基酸，创立了纸色谱法。 1952年Martin等又提出以气体作流动相的气相色谱法。
50年代后期出现了将固定相涂布在玻璃板上的薄层色谱法。60年代末，高效液相色谱法得到迅速发展，使色谱法成为一门应用广泛的分离分析方法。
一、色谱法的发展历史(续)

## Slide 7
1.按固定相和流动相的状态分类
流动相分为：气体、液体两类，
色谱法也分：气相色谱法和液相色谱法。
固定相分：液态固定相、固体固定相。
气相色谱又分：气～液色谱和气～固色谱，
液相色谱又分：液～液色谱和液～固色谱。
注：液态固定相为作为固定相的液态物质涂布或键合在颗粒状的由惰性材料制成的担体上。
二、色谱法的分类
色谱法分类

## Slide 8
将固定相装在柱中的称：柱色谱，又分为：柱色谱、毛细管色谱。
在平面上展开的色谱分离方法称：平板色谱。也称为：开床式色谱
其中：利用滤纸作固定相的称：纸色谱。
固定相被涂布于玻璃板上的称：薄层色谱。
色谱法分类
2.按色谱系统中固定相的载体分类

## Slide 9
3.按色谱分离机理分类
（1）分配色谱
（2）吸附色谱
（3）离子交换色谱
（4）凝胶色谱
（5）电色谱

## Slide 10
对于液相色谱，固定相与流动相均为液态物质时，利用组分在作为固定相和流动相两种液体中溶解度的不同(分配系数不同)而进行分离。
气液色谱也可按分配色谱原理进行分离。
色谱法分类
（1）分配色谱
用固体吸附剂作为固定相，利用组分在吸附剂上吸附力的不同、吸附平衡常数有差异，将组分分离。
（2）吸附色谱

## Slide 11
（3）离子交换色谱
液相色谱中利用离子交换原理而进行分离的色谱方法。
（4）凝胶色谱、也称排阻色谱
液相色谱中利用分子大小不同进行分离的色谱。
（5）电色谱
利用带电物质在电场作用下移动速度不同进行分离的色谱。电泳就是一种最重要的电色谱。
色谱法分类

## Slide 12
1.色谱分离系统
包括：流动相和固定相。分析时，固定相不移动，流动相携带样品在色谱柱内对固定相作相对运动。
2.色谱分离的基本过程
样品中的组分在随流动相的运动中被洗脱，形成组分浓度分布谱带，从而达到分离的目的。
三、色谱法的共性
色谱法的共性

## Slide 13
不同的组分在色谱系统中能够分离的条件是：组分随流动相迁移的速度有差异，由热力学性质差异引起。各组分与流动相、固定相有不同的作用力。这种作用力可以是：吸附力、溶解能力、离子交换能力、渗透能力等。
3.色谱分离的必要条件
色谱法的共性

## Slide 14
色谱系统中，某两种组分若分配系数不同，就有可能分离，但分离是否能实现，以及分离效果的好坏与组分谱带的扩散程度有关。扩散会造成不同组分的重叠从而影响分离。扩散的程度取决于组分分子的微观运动，受动力学因素的影响，与分离系统结构、性质有关，也与流动相的流速等分离条件有关。
色谱法的共性
4.影响色谱分离的因素

## Slide 15
待分离的样品随流动相的移动，流经色谱柱，若样品中各组分的分配系数有足够的差异，则各组分被分离开，然后依次流经检测器，被检测。
在柱色谱中，色谱柱和检测器是色谱系统的关键部分。混合物能否分离，除了取决于组分的分配系数外，还取决于色谱柱。分离后的组分能否检测出来，受检测器性能的影响。
色谱法的共性
5、色谱分析的过程：

## Slide 16
第一节 结束
第一节 结束

## Slide 17
第二节
色谱分析有关的术语
一、色谱图
二、色谱峰和峰宽
三、保留值
四、分离度
五、容量因子
六、相对保留值

## Slide 18
色谱图是反映被色谱分离的各组分从色谱柱中洗脱出的浓度随时间变化的图谱。
一、色谱图
F
洗脱时间
检测信号
进样
空气峰
色谱峰
峰宽
半峰宽
1/2h
0.607h
0
O’
B
A
tR
t’R
tM
h
C
D
G
E
H
B’
O
标准偏差σ
2.35σ
底
W

## Slide 19
只有流动相,而没有组分通过色谱柱和检测器时的色谱曲线，称为基线。
加入组分后，每个被分离良好的组分对应一个正态分布的色谱峰曲线。描述色谱峰的参数主要有四个：色谱峰的位置、宽度、高度、峰形。
色谱峰的位置用峰所对应组分的保留值来表示，反应该组分迁移的速度；可用于定性分析。
峰高，与组分的浓度有关，分析条件一定时，峰高是定量分析的依据。
二、色谱峰和峰宽

## Slide 20
峰宽用标准偏差σ表示，如图中的EF，也称色谱峰拐点峰宽，为峰高0.607处峰的宽度；它反应了组分在色谱系统中扩散的程度。
峰的宽度，也常用底峰宽和半高峰宽表示。
色谱峰形的对称性可用不对称因子Sa表示：
Sa＝CD/2CB’，Sa＝1时，为符合正态分布的对称峰，Sa<1为前伸峰；Sa>1为拖尾峰。
色谱峰和峰宽
峰宽
Notes: <number>

## Slide 21
组分在色谱系统中的保留值，是描述某一种组分在色谱系统中迁移特征的一个量。决定于组分的特征，也与色谱系统有关。
保留值可用时间或体积表示：
某组分的保留时间(tR)或保留体积(VR)：指色谱过程从组分进样开始，至流出色谱系统，浓度达到极大值所需的时间或所消耗流动相的体积。
三、组分在色谱系统中的保留值

## Slide 22
死时间(tM)是指流动相流过色谱系统所需的时间，也称流动相保留时间。
死体积(Vm)是指流动相流过色谱系统所需的体积，等于分离系统中除固定相以外(流动相所占)的空间。
校正保留时间(tR’)是指扣除死时间后的组分保留时间，表达式为：tR′= tR-tM 。
校正保留体积(VR’)是指扣除死体积的组分保留体积，表达式为：VR′=VR-VM 。
组分的保留值

## Slide 23
分离度R：指某两个相邻组分通过色谱系统后被分离的程度。
某相邻的两组分间的分离度R等于两组分保留值之差除以它们的平均底峰宽(底峰宽W，单位与TR相同)；R=ΔtR/W1+2。R值越大，表示两个峰分开的程度越大，R＝1时，组分中有98％被分离；R＝1.25时，两个峰基本上被分离，只有0.6％重叠在一起。
四、分离度

## Slide 24
影响因素：组分的迁移和自身的扩散。
（a）两个组分迁移速度的差别小，各组分自身的扩散又大，两组分不能分离。
（b）两个组分迁移速度的差别大，各组分自身的扩散虽然大，两组分仍能分离。
（c）两个组分迁移速度的差别虽然小，各组分自身的扩散小，两组分也能分离。
（d）两个组分迁移速度的差别大，各组分自身的扩散也小，两组分分离极好。
影响两组分分离的因素
Notes: <number>

## Slide 25
也称：质量分配比(k)，它是衡量色谱柱对分离组分保留能力的重要参数；
定义：组分在固定相和流动相中的分配量之比(质量比、分子数比、摩尔数比)。
五、容量因子
k | ＝ | 组分在固定相中的物质量 | ＝ | ns
 |  | 组分在流动相中的物质量 |  | nm
容量因子k与分配系数K的关系：
k =K | Vs固定相的总体积
 | Vm流动相的总体积

## Slide 26
相对保留值α，又称分离因子或选择性因子,是指样品中某组分的校正保留值t’R2与相邻的另一组分的校正保留值t’R1之比。也等于两组分质量分配比k’和浓度分配比k的比值。
α= t’R2/t’R1＝ k2’/k1’ ＝ k2/k1。
习惯上设定t’R2>t’R1，故α>1。若α＝1，则该两组分热力学性质相同，因而不能分离；只有α>1时这两种组分才有可能分离。
六、相对保留值(α)
Notes: <number>

## Slide 27
第二节 结束
第二节 结束

## Slide 28
第三节、色谱理论
一、塔板模型
二、塔板理论方程式
三、塔板理论的意义
四、速率理论
五、速率理论的意义

## Slide 29
色谱分析的理论基础之一为塔板理论，由Martin 和Snyge在1941年提出。
把色谱柱比作蒸馏塔，引用蒸馏塔理论和概念，从而成功的解释了色谱过程，通过该理论研究组分在色谱柱内迁移和扩散的数学模型，从而可准确的描述组分在色谱柱内运动的特征。
塔板模型:假设色谱柱是由若干个小段组成的，在每一个段内，一部分空间为固定相所占据，而另一部分空间为流动相所占据。
一、塔板模型

## Slide 30
塔板模型
1、样品中组分随流动相在柱内流动时，每流过一小段H距离，组分可在两相间按照分配系数k(＝Cs/Cm)达到一次瞬间的分配平衡，柱内这一小段称为一个理论塔板，这一小段的高度H称为塔板高度。
2、柱内各段的塔板高度H不变，柱子塔板数为： N=L/H，N为塔板数，L为柱长。
假设：

## Slide 31
3、流动相进入柱子不是连续的，而是脉冲式的：每次进入一个塔板体积的流动相。
4、分配系数在所有塔板上是常数，且与组分在某一塔板上的量无关。
5、开始时，组分加在零号塔板上，轴向扩散可以忽略。
假设：
塔板模型

## Slide 32
假设色谱柱由5块塔板组成，即N=5；组分的质量为1024个单位，分配系数k=1。当把组分加在零号塔板上时，组分瞬时在零号塔板上达到平衡，流动相和固定相组分量各为512。然后一个塔板体积的流动相以脉冲方式进入零号塔板上，将原来零号塔板上的流动相顶托到第一号塔板上，此时零号塔板与一号塔板上组分总量各为512；但1号塔板上流动相和固定相中组分量却各为256。此后，这一过程就重复进行，组分的分配情况，见下表。
塔板模型
例如

## Slide 33
组分为1024单位，塔板数N=5，分配系数k＝1的分配表
加入体积 | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | 柱出口
1 | 1024 |  |  |  |  | 
2 | 512 | 512) |  |  |  | 
3 | 256 | (512) | 256 |  |  | 
4 | 128 | (384 | 384) | 128 |  | 
5 | 64 | 256 | (384) | 256 | 64 | 
6 | 32 | 160 | (320 | 320) | 160 | 32
7 | 16 | 96 | 240 | (320) | 240 | 80
8 | 8 | 56 | 168 | (280 | 280) | 120
9 | 4 | 32 | 112 | 224 | (280) | 140
10 | 2 | 18 | 72 | 168 | 252 | (140
11 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 126
12 | 1/2 | 6 | 28 | 83 | 165 | 104
13 | 1/4 | 3 | 16 | 55 | 124 | 84
14 | 1/8 | 1 | 10 | 36 | 90 | 61
15 | 1/16 | 1/2 | 5 | 23 | 63 | 45
16 | 1/32 | 1/4 | 2 | 15 | 43 | 32

## Slide 34
从上表可见，组分随着流动相在柱内移动时，一方面在柱内扩散，另一方面谱带的峰值逐渐向后推移(峰值位置用括号标出)。柱出口流出液的浓度分布呈低、高、低的变化。见以此值作得图与典型色谱图已很相似。但图9-7流出曲线是不对称的，与正态分布不同。这是由于柱子总塔板数太少的缘故。当N大于50时，就可得到对称的曲线。而一般色谱法中，N值是很大的，如气相色谱一般为103～106。若柱内的塔板数增加则峰形变窄并趋于对称。
塔板模型

## Slide 35
当塔板数N很大时，流出液中浓度C随淋洗体积V的变化可用正态方程来描述，这就是色谱过程的流出方程。
C(V)= M/[√(2π)•σ]e-1/2*[(VR-V)/ σ]2，M为进样量，VR为保留体积，σ为标准差，σ＝VR/√N。当流出浓度最大时，V=VR，C(VR)-Cmax＝(√N *M)/(√2π*VR)－M/(√2π*σ)。
说明色谱峰的高度正比于进样量与色谱柱理论板数的方根，而反比于保留体积（或保留时间）与峰宽。
即：（1）色谱定量分析时，对于一定的色谱柱与保留体积（即相同的色谱条件）可用峰高或峰面积作为定量的依据；（2）当保留体积和进样量一定时，色谱柱的柱效越高（理论板数越高）则峰越高（峰宽越小）；（3）对一定的色谱拄随着组分出峰时间的推迟，保留体积增加，峰变矮，即先出的峰高而窄，后出的峰低而宽。
二、 塔板理论方程式
Notes: <number>

## Slide 36
1、提出了组分在色谱柱内分布(或色谱峰)的数学模型。随着洗脱时间的增加，组分在柱内逐步形成向后迁移的浓度正态分布的谱带；正态分布的标准差决定于谱带在色谱柱内所在位置(L)、柱效(N=L/H)、淋洗时间。
三、塔板理论的意义

## Slide 37
理论塔板数是反映柱效能的指标，塔板数是组分所达到平衡次数的多少。
组分1、组分2在色谱系统中分离的基本条件是容量因子k’不同，这仅是分离的可能性，能否分离还取决于组分在系统中达到分配平衡的次数。
对于柱效高的色谱柱，组分在柱内流过较短的距离(板高H)就能达到分配的再平衡；组分在柱内分配平衡次数越多，组分间性质差异表现的就越充分，组分与固定相的相互作用力也更显著，分离效果越好。
塔板理论的意义
2、说明了色谱柱的柱效

## Slide 38
如流出曲线的形状、浓度最大值的位置、流出时间、色谱峰区域宽度与保留值的关系等。
3、能很好的解释色谱图
塔板理论的意义
塔板理论是一种半经验性的理论。组分在色谱柱内的移动状态并非理想状态。无法找出影响板高的内在因素，不能为色谱应用提供改善柱效的途径和方法。因为色谱过程不仅受热力学因素影响，还受分子扩散、传质等动力学因素影响。
4、塔板理论的不足之处

## Slide 39
1956年，荷兰学者范第姆特(van Deemter)提出了色谱过程的动力学理论－速率理论。
影响板高的三种因素：涡流扩散A ，分子扩散B ，传质扩散(阻力)C 。这三种扩散可独立的造成组分谱带的展宽。
色谱柱的板高方程为：H = A + B/û + Cû
式中：û流动相平均线速度，A为涡流扩散项系数，B为分子扩散项系数，C为传质阻力项系数。
四、速率理论

## Slide 40
流动相带着组分分子流动时，由于固定相的颗粒大小不同，填充的松紧不同，造成各个流路的长度不同，形成紊乱的类似涡流的流动。也称多径项。流动相流经固定相颗粒之间较大空隙的流速大于流经颗粒之间较小空隙的流速，也使组分谱带宽度增加。
速率理论
1、涡流扩散项
涡流扩散板高A＝2λdp。 λ为不规则因子；dp填充物的平均粒径。与固定相填充颗粒的均匀程度、颗粒的形状与大小等因素有关。
减小填充物的粒径，可降低板高，提高柱效。

## Slide 41
速率理论
也称为分子纵向扩散。当样品进入色谱柱后，由于存在着浓度梯度，组分分子产生浓差扩散。分子扩散产生的板高Hm与组分分子在流动相中的扩散系数Dm或在流动相中停留的时间成正比；与流动相平均线速度(流速)û成反比。分子扩散产生的板高 Hm＝2γDm/û＝B/û。
式中：B分子扩散项系数； γ为弯曲因子，反映填充柱中流路的弯曲性。使用颗粒小而均匀的固定相装填色谱柱，可使γ值减小，提高柱效。
2、分子扩散项

## Slide 42
3、传质阻力项
速率理论
物质系统由于浓度不均匀而发生的物质迁移过程，称为传质。
影响这个过程进行速度的阻力叫传质阻力。
传质阻力系数C，包括气相传质阻力Cg和液相传质阻力Cl。 C = Cg + Cl。
色谱分离过程中，有的组分分子较早地由固定相进入流动相，产生峰形的前沿，而有的分子较晚进入流动相，形成峰形拖尾，使组分的谱带展宽。

## Slide 43
速率理论
气相传质阻力：
气相传质阻力是指试样在气相和液相界面上的传质阻力，它使试样在两相界面上不能瞬间达到平衡。有的分子还没有进入两相界面，就被气相带走，出现超前现象。有的分子在进入两相界面后，来不及返回到气相，产生滞后现象。它们都造成色谱峰展宽。
Cg | = | 0.01k2 | • | dp2
 |  | (1+k)2 |  | Dg
式中：k 为容量因子，
dp填充物的平均直径，
Dg为组分的扩散系数。

## Slide 44
液相传质阻力
速率理论
在液相中的传质阻力也导致色谱峰的展宽。
Cl | = | 2 | • | k | • | df2
 |  | 3 |  | (1+k)2 |  | Dl
式中：k 为容量因子，df 固定液的液膜厚度，
Dl组分在液相中的扩散系数。
从以上两个公式中可以看出，传质阻力与填充物粒径或液膜厚度的平方成正比，与组分的扩散系数成反比。采用粒度小的填充物、适当降低液膜的厚度，用密度较小的气体或液体，增大扩散系数，可降低板高，提高注效。

## Slide 45
将A、B、C代入色谱板高公式得到范第姆特方程式(气相色谱)。
H | = | 2λdp | + | 2γDg | + | [ | 0.01k2 | • | dp2 | + | 2kdf2 | ] | û
 |  |  |  | û |  |  | (1+k)2 |  | Dg |  | 3(1+k)2Dl |  | 
λ为填充物的不规则因子；dp填充物的平均粒径；γ扩散路径的弯曲因子；û流动相的平均线速度(流速)；k容量因子；Dg气相中的扩散系数；Dl液相中的扩散系数；df固定液的液膜厚度。
式中：
气相色谱板高方程

## Slide 46
从范第姆特方程式可以看出：色谱柱填充的均匀程度、填料粒径的大小、流动相的种类及流速、固定液的液膜厚度等对柱效都有影响。此外色谱柱的柱径、柱长等因素也有影响。
在填料一定的情况下，低速流时，板高和峰变宽主要是由于分子扩散项B/û所决定；高流速时，传质过程中偏离分配平衡的影响增加，这时传质阻力项Cû是影响峰宽和板高的主要因素。
速率理论

## Slide 47
在液相色谱中的板高公式为：
H | = | ( | 1 | + | Dm | )-1 | + | CdDm | + | ( | Cs·df2 | + | Csm·dp2 | ) | û
 |  |  | Cedp |  | Cmdp2û |  |  | û |  |  | Ds |  | Dm |  | 
式中：Ce、Cm、Cd、Cs、Csm为有关项的板高系数，当填料一定时均为定值；Dm 组分在流动相中的扩散系数；Ds 组分在固定相中的扩散系数；df为固定液厚度，dp填充物的平均粒径； û流动相的流速。
液相色谱板高方程

## Slide 48
1
Cedp
Dm
Cmdp2û
CdDm
û
Cs·df2
Ds
为涡流扩散项
由于Dm比Dg小4～5个数量级，在液相色谱中，可忽略不计。
流动相与固定液中的传质阻力。同气相色谱中的液相传质阻力。
流动相在通过同一流路时，在接近固定相表面的流速比流路中间的流速慢。
为分子扩散项，
为固定相传质阻力，
在流动区域内，流动相的传质阻力。
液相色谱板高方程

## Slide 49
Csm·dp2
Dm
固定相孔穴中的流动相基本不流移动，流动相中的溶质分子与固定相交换时，需先扩散进入滞留区。若固定相的微孔小而深，就会大大减慢传质速率。
在液相色谱中降低板高提高柱效的方法：
1、减小填料的孔穴深度；
2、减小填料的粒径dp;
3、用低粘度的溶剂作流动相；
4、采用低流速的流动相；
5、适当提高柱温。
在流动相的停滞区域内的传质阻力。
液相色谱板高方程

## Slide 50
流速û在B项(分子扩散项系数)和C项(传质阻力)中分别为分母和分子，对板高有不同的影响；增大流速，分子扩散B项减少，板高就减少，而传质阻力就增加。应用中要选择最佳流速以兼顾二者的影响。在气相色谱分析的实际应用中，因为最佳流量偏小，分析速度太慢，因此多采用理论最佳流速的二倍作为实际流速。
同样组分分子在流动相中的扩散系数D对板高也有两种相反的影响：扩散系数增加使分子扩散项增加，增加板高，而使传质阻力减小，板高降低。
五、速率理论的意义：

## Slide 51
固定相对色谱的影响包括固定相的物理状态(固定液膜的厚度df与颗粒的直径dp)与固定相的化学性质。降低df、dp可降低板高，提高柱效。选择适当固定相，使不同组分的容量因子差别较大，以提高分离度。
目前气相色谱比较流行的是用较少量的固定液，因为df减少，固定相传质阻力项可以忽略。此时传质阻力项减少，板高降低，可缩短分析时间。
速率理论
1、 固体相的选择
Notes: <number>

## Slide 52
气相色谱的流动相，常用的有小分子量的氢气，分子量较大的氮气或氩气，不同的流速应选择不同的载气。
低流速时，B项对板高有较大的影响，扩散系数与载气分子量的平方根成反比，故用分子量大的载气效果好。
高流速时，流动相扩散较大对 B项影响不大，却可降低C项，因此可选择小分子量的载气。
流动相一般都是选择化学性质不活泼的，不与固定相、组分产生化学反应的惰性气体。
速率理论
2、流动相的选择：

## Slide 53
温度升高，组分分子在固定相和流动相中的扩散系数提高，导致板高公式中的B项提高，致使板高增加、柱效降低；同时使C项下降，板高下降、柱效提高。
由于不同的流速情况下，B项和C项对柱效影响不同，温度对柱效的影响也不同。
此外，温度过高使浓度分配比和质量分配比下降，导致保留时间与分离度的下降。
速率理论
3、温度对柱效的影响比较复杂：

## Slide 54
影响液相色谱板高的参数主要是:扩散系数、温度、粒度、管壁效应和柱外效应。
提高分子在流动相和固定相中的扩散系数(如选用分子量较小、粘度较低的流动相）能使板高降低、提高柱效。
选用粒度小的固定相，可降低板高、提高柱效。 提高色谱柱的温度也可增加扩散系数改善柱效。
流动相的化学性质对组分的容量因子有很大的影响，因此对相对保留值会产生较大的影响，这是与气相色谱不同之处。
速率理论
4、对液相色谱的指导意义：

## Slide 55
思考题：
1、色谱分析的概念？
2、按固定相和流动相的类型不同，色谱可分成那些类型？
3、按分离原理进行分类，色谱分析可分成那些具体类型？
4、与色谱分析有关的几个名词：色谱图、保留时间、保留体积、分离度、容量因子等的概念，含义？
5、塔板理论方程对指导色谱分析有何意义？
6、色谱分析的速率理论对指导色谱的分析有何意义？

## Slide 56
第六章 结束