## Slide 1
第十章 植物中钙镁硫的测定
第十章
植物中钙镁硫的测定

## Slide 2
第十章
植物中钙镁硫的测定
第一节 植物中钙、镁含量的测定
第二节 植物中硫含量的测定

## Slide 3
概述：
植物中钙、镁、的测定可用干灰化或湿灰化法制备，单独测定钙、镁时以干灰化法较为方便，用湿灰化常用“王水”消煮法或HNO3-HClO4-H2SO4三酸消煮法，该类方法可同时测定磷、钾等元素。但三酸消煮法中的K和Ca有时会因生成KClO4和CaSO4而使其的溶解度降低，因此测定时必须注意其全部溶解。
溶液中的钙、镁测定较为常用的方法是EDTA络合滴定法和原子吸收分光光度法。

## Slide 4
由于植物中的硫一部分为有机态，主要以硫氢基(－SH)的形式存在，而无机硫则以SO42-的形式存在。测定时,需将硫全部转化为SO42-的形式，一般采用HNO3-HClO4消煮法制备待测液，再用硫酸钡比浊的方法测定硫的含量。
概述(续)

## Slide 5
第一节
植物中钙、镁含量的测定
一、干灰化、EDTA容量法
二、干灰化、原子吸收分光光度计法

## Slide 6
一、干灰化、EDTA容量法
1、方法原理：
植物样品经加热炭化和灼烧，有机物被氧化挥发，钙、镁、钾、钠等元素以碳酸盐、硫酸盐、磷酸盐、硅酸盐和氯化物等的形态存在于灰分中，用盐酸溶解后，用EDTA容量法测定钙镁的量。
EDTA在一定pH条件下能与Ca2+、Mg2+形成稳定的络合物，且是以1:1的比例与金属离子络合，用酸性铬蓝K-萘酚绿B混合指示剂或铬黑T与钙红指示剂指示滴定终点。

## Slide 7
EDTA在不同的pH条件下可与许多金属离子形成稳定的络合物，用EDTA滴定钙、镁时，应首先调节待测液的适宜酸度。
滴定钙镁总量和钙时所用指示剂，以1份酸性铬蓝K和2份萘酚绿B组成的混合指示剂(简称K-B指示剂)最为方便，酸性铬蓝K在酸性溶液中呈玫瑰红色，在碱性溶液中有染料萘酚绿B作底色时呈蓝绿色，与钙镁离子(及Zn2+、Mn2+、Cu2+等)螯合后变为玫瑰红色；它对钙离子的灵敏度比铬黑T高，用于钙镁总量的滴定，或钙的单独测定。
Notes: <number>

## Slide 8
钙镁总量的测定：调节溶液的pH值至10，在有大量的铵盐存在时，加入K-B指示剂，指示剂首先与钙镁离子形成酒红色络合物，当EDTA进行滴定时，由于钙镁离子与指示剂形成的络合物不及EDTA所形成的络合物稳定，因此EDTA能从指示剂络合物中夺取钙镁离子，所有钙镁离子均与EDTA络合而使的阴离子HIn2-游离出来。这时溶液由酒红色变为蓝色，指示到达终点。
钙的测定：在pH＝12的溶液中，加入少量的钙指示剂，然后用EDTA滴定，此时镁离子生成氢氧化镁沉淀析出，EDTA滴定的为钙离子。

## Slide 9
2、测定步骤：
样品的灰化、溶解： 准确称取烘干、磨细混匀的样品2.***g于30ml瓷坩埚中，放在电炉上、半盖上坩埚盖，缓慢加热炭化至无烟时，转入高温电炉中，于450℃温度下灰化1小时，切断电源，待温度降至200℃取出，冷却至室温，
用少量的水湿润灰分，然后缓慢滴加1.2mol/L的HCl，待作用平缓后添加至盐酸总体积共约20ml，缓慢加热近沸，溶解残渣。趁热用无灰滤纸过滤于100ml容量瓶中，用热水洗涤坩埚、残渣和滤纸，冷却后定容，摇匀。

## Slide 10
①、直接滴定法(适用于一般茎叶样品)：
钙量的测定：吸取待测液10ml(含钙量在1～5mg)，于150ml三角瓶中，用水稀释至约50ml，加入1:1的三乙醇胺2ml(在碱性条件下掩蔽Fe3+、Al3+、Ti4+和少量Mn2+)摇匀，加入4mol/L的氢氧化钠溶液2ml，摇匀后放置2分钟待氢氧化镁沉淀后，加入K-B指示剂0.1-0.2g，摇匀后用0.01mol/L的EDTA标准液滴定，滴定终点：由紫红色突变为蓝绿色。记录EDTA用量为V1。

## Slide 11
钙镁总量的测定：
吸取待测液10ml(含钙量在1～5mg)，于150ml三角瓶中，用水稀释至约50ml，加入1:1的三乙醇胺2ml(在碱性条件下掩蔽Fe3+、Al3+、Ti4+和少量Mn2+)摇匀，加pH10的氨缓冲液5ml，摇匀；加K-B指示剂0.1～0.2g，摇匀后用0.01mol/L的EDTA标准液滴定，滴定终点：由紫红色突变为蓝绿色。记录EDTA用量为V2。

## Slide 12
结果计算：
全钙量(Ca%)= C* V1*0.04008*取用倍数*100*m-1
全镁量(Mg%)= C*(V2- V1)*0.02431*取用倍数*100*m-1
式中：C—EDTA的摩尔浓度，mol/L
V1—滴定钙量消耗的EDTA的体积，ml。
V2—滴定钙镁总量消耗的EDTA的体积，ml。
m—称取样品的烘干质量，g。

## Slide 13
②、反滴定法(适于种子类的样品)
样品待测液中的钙镁离子用一定量过量的EDTA络合，过量部分的EDTA用钙标准液回滴。
钙量的测定：吸取待测液10ml(含钙量在1-5mg)，于150ml三角瓶中，用水稀释至约50ml，加入1：1的三乙醇胺2ml摇匀，加入4mol/L的氢氧化钠溶液2ml，摇匀后放置2分钟，待氢氧化镁沉淀后，加入K-B指示剂0.1-0.2g，摇匀；准确加入0.01mol/L的EDTA标准液20ml(此时溶液的颜色应为蓝绿色)，用0.01mol/L的钙标准液滴定，滴定终点：由蓝绿色突变为紫红色。记录EDTA用量为V1。

## Slide 14
钙量空白试验：
吸取10ml空白溶液(0.24mol/L的HCl溶液)，于150ml三角瓶中，用水稀释至约50ml，加入1：1的三乙醇胺2ml摇匀，加入4mol/L的氢氧化钠溶液2ml，摇匀后放置2分钟；待氢氧化镁沉淀后，加入K-B指示剂0.1-0.2g，摇匀；后准确加入0.01mol/L的EDTA标准液20ml(此时溶液的颜色应为蓝绿色)，用0.01mol/L的钙标准液滴定，滴定终点：由蓝绿色突变为紫红色。记录EDTA用量为V0’。

## Slide 15
钙镁总量的测定：
吸取待测液10ml(含钙量在1-5mg)，于150ml三角瓶中，用水稀释至约50ml，加入1：1的三乙醇胺2ml摇匀，加pH10的氨缓冲液5ml，摇匀；加K-B指示剂0.1-0.2g，摇匀；准确加入0.01mol/L的EDTA标准液20ml(此时溶液的颜色应为蓝绿色)，用0.01mol/L的钙标准液滴定，滴定终点：由蓝绿色突变为紫红色。记录EDTA用量为V2。

## Slide 16
钙镁总量空白试验：
吸取10ml空白溶液(0.24mol/L的HCl溶液)，于150ml三角瓶中，用水稀释至约50ml，加入1：1的三乙醇胺2ml摇匀，加pH10的氨缓冲液5ml，摇匀后加入K-B指示剂0.1-0.2g，摇匀；准确加入0.01mol/L的EDTA标准液20ml(此时溶液的颜色应为蓝绿色)，用0.01mol/L的钙标准液滴定，滴定终点：由蓝绿色突变为紫红色。记录EDTA用量为V0。

## Slide 17
结果计算：
全钙量(Ca%)= C*(V0’-V1)* 0.04008*取用倍数*100*m-1
全镁量(Mg%)= C*[( V0- V2) -( V0’- V1)]*0.02431*取用倍数*100*m-1
式中：
C—钙标准液的浓度，mol/L；
V0’—反滴定钙量时，空白试验消耗钙标准液的体积，ml；
V1—反滴定钙量时，消耗的钙标准液的体积，ml；
V0—反滴定钙镁总量时，空白试验消耗钙标准液的体积，ml；
V2—反滴定钙镁总量时，消耗的钙标准液的体积，ml；
m—称取烘干样品的质量，g。

## Slide 18
二、干灰化、原子吸收分光光度计法
1、方法原理：
干灰化法制备待测液的原理同上。
原子吸收分光光度计法：待测液在火焰或石墨炉中通过高温，溶液的待测元素由液体经蒸发、固体盐、熔融、分解为基态原子，当光源辐射出具有待测元素特征谱线的光通过试样产生的原子蒸汽时，被蒸汽中待测元素的基态原子吸收，使透过的特征谱线的光强降低，在一定条件下，光强降低的程度(吸光度)与溶液中该元素的浓度呈正比。

## Slide 19
2、测定步骤：
用干灰化制备待测液。
钙镁的测定：吸取制备的待测液2-10ml(含钙0.1-0.5mg，镁0.01-0.05mg)于50ml容量瓶中，加入50g/L的氯化镧或氯化锶溶液10ml，水定容后，用原子吸收分光光度计分别测定钙镁的含量。测定条件参考仪器说明书。

## Slide 20
标准系列的测定：
分别吸取100ug/ml的钙标准液和10ug/ml的镁标准液0、1、2、3、4、5ml，分别将其放入6个50ml的容量瓶中，然后吸取与待测液相同体积的空白酸液(空白酸液即1.2mol/L的HCl 20ml定容至100ml)，加入浓度为50g/L的氯化镧或氯化锶溶液10ml，水定容，即得到浓度为Ca：0、2、4、6、8、1.0ug/ml，Mg浓度为0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0ug/ml的混合标准液，与样品同样条件下在原子吸收分光光度计测定，绘制工作曲线。

## Slide 21
3、结果计算：
Ca或Mg(mg/g)=C*V*取用倍数*10-3*m-1
式中：
C—标准曲线查得的Ca或Mg的质量浓度，ug/ml；
V—测定时定容体积50ml；
m—称取样品的质量，g。

## Slide 22
植物中的含硫化合物在硝酸和高氯酸的共同作用下被氧化成SO42-的形态存在于消煮液中。溶液中的用氯化钡比浊法测定。
第二节 植物中硫含量的测定
——硫酸钡比浊法
1、方法原理：

## Slide 23
待测液的制备：
称取0.2～0.5g植物样品于50ml消化管的底部，加小玻璃珠2个，浓硝酸3ml，盖上小漏斗，放置过夜。在控温150℃的条件下低温消煮1小时，取下稍冷，加入高氯酸2ml，在控温235℃的条件下消煮2小时；取下冷却后，用水全部转入50ml容量瓶中定容，摇匀。
2、测定步骤：

## Slide 24
比浊测定：
吸取定容后的上淸液5ml于50ml烧杯中，加入5mlHCl-NaCl溶液(24g NaCl用100ml水溶解后，滴加浓盐酸2ml，酸度为0.24mol/L)，加入3ml水，4ml浓度为0.25％的阿拉伯胶，在电动磁力搅拌器上，边搅拌边加入5％的氯化钡溶液5ml，继续搅拌准确计时1分钟，放置10分钟，于440nm波长下比浊，记录吸光度。
Notes: <number>

## Slide 25
标准曲线：
吸取浓度为50ug/ml的S标准液(0.2718g硫酸钾，溶解、定容1000ml)0、1、2、4、6、8、10ml分别于7个50ml的容量瓶中，水定容，摇匀，浓度为0、1、2、4、6、8、10ug/ml的系列标准液。吸取各溶液5ml于7只50ml烧杯中，加入5mlHCl-NaCl溶液，加入3ml水，4ml浓度为0.25%的阿拉伯胶，在电动磁力搅拌器上，边搅拌边加入5%的氯化钡溶液5ml，继续搅拌准确计时1分钟，放置10分钟，于440nm波长下比浊，记录吸光度。

## Slide 26
3、结果计算：
硫含量(S，mg/g)=C*V *10-3*m-1
式中：
C—由标准曲线查得的硫的浓度，ug/ml；
V—待测液的总体积，50ml；
10-3—由ug换算为mg的系数；
m－称取样品的质量，g。

## Slide 27
①、在许多化学分析中，硫酸或硫酸盐都十分常用，因此较容易造成污染，测定时使用的玻璃仪器最好是新的，如用旧的玻璃仪器，应注意一定将仪器清洗干净。
②、硫酸钡比浊法测定硫的含量，比的是固体颗粒的浊度，所以，影响沉淀生成速率和颗粒大小的因素都影响测定。 同时沉淀会因重力作用而沉降，使溶液的浊度发生变化，在测定中应严格控制在相同时间内比浊。
4、注意事项：

## Slide 28
③、植物中的硫在转化为SO42-时，因消煮速度和氧化剂量的不同而影响其完全程度，测定中应注意消煮时的温度、速度和氧化剂的量，且应控制一致。
4、注意事项（续）：

## Slide 29
本章 结束
本章结束